JA33019型碘化钠谱仪

通信协议

重庆建安仪器有限责任公司

2023年2月

辐射监测系统信协议

- 概述

适用于辐射监测系统（以下简称设备）与上位机通信，采用RS232接口与外部主机进行通信，波特率115200，数据传输采取小字节序（低字节先传，高字节后传）。

- 数据传输

  - 基本框架

数据格式定义见下表。

数据格式

| 标志名称 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 0xDD，0xDD |
| 帧长度 | 2 | 帧头到帧尾的长度（含头尾） |
| 数据类型标识 | 1 | 填0 |
| 功能码 | 1 | 0x10：设备主动上报实时数据帧 0x11：设备主动上报分段能谱数据帧 0x15：主机下发模拟谱/谱仪上报模拟谱结果 0x16：主机查询调试数据/谱仪上报调试数据 0x20：主机下发控制命令 0x50：主机设置剂量率/谱仪上报剂量率参数 0x60：主机查询/谱仪上报实时数据帧 0x61：主机查询/谱仪上报1024道能谱数据帧 0x62：主机查询/谱仪上报2048道能谱数据帧 0x30：已被DNK210使用 |
| Data | N | 数据区，长度可变 |
| CRC | 2 | CRC之前所有字节的校验，见2.3节 |
| 帧尾 | 2 | 0xFF，0xFF |

例如一帧数据：dd dd 0b 00 00 01 02 21 10 ff ff，其中0b 00表示该帧长度为11个字节，CRC为21 10。

  - Data区定义

    - 设备主动上报实时数据帧（0x10）

设备定时上报实时数据（频率1秒），总长度90字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据 类型 | 取值 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 0~3 | 谱仪工作状态 0：未开始 1：刻度中 2：刻度成功（刻度时间大概1~2分钟） 3：刻度失败（应提示用户远离放射源并重新刻度，或重新设置高压） |
| 7 | 1 | byte | 0、1 | 气溶胶开关状态 0-关闭 1-打开 |
| 8 | 4 | int | ≥0 | 瞬时CPS |
| 12 | 4 | float | ≥0 | γ剂量率（单位：µSv/h），保留小数点后2位显示 |
| 16 | 4 | float | ≥0 | γ累积剂量（单位：µSv），保留小数点后2位显示 |
| 20 | 4 | int | ≥0 | 能谱累积时间(单位：秒) |
| 24 | 4 | int | ≥0 | J302瞬时 CPS（调试界面显示） |
| 28 | 4 | int | ≥0 | J405瞬时CPS（调试界面显示） |
| 32 | 4 | float | ≥0 | Labr剂量率（单位：µSv/h）（调试界面显示） |
| 36 | 4 | float | ≥0 | J302剂量率（单位：µSv/h）（调试界面显示） |
| 40 | 4 | float | ≥0 | J405剂量率（单位：µSv/h）（调试界面显示） |
| 44 | 4 | float | 0~1200 | 高压值(单位：V) （调试界面显示） |
| 48 | 4 | int | -100~100 | 温度（单位：℃）（调试界面显示） |
| 52 | 4 | float | ≥0 | 增益峰位1（调试界面显示） |
| 56 | 4 | float | ≥0 | 增益峰位2（调试界面显示） |
| 60 | 1 | byte | 0~5 | 有效核素个数（无核素时填0） |
| 61 | 1 | byte | ≥0 | 核素1的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 62 | 4 | float | 0~1 | 核素1的置信度，无效时填0 |
|  | … | … | … | … |
| 81 | 1 | byte | ≥0 | 核素5的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 82 | 4 | float | 0~1 | 核素5的置信度，无效时填0 |

    - 设备主动上报分段能谱数据帧（0x11）

当设备的能谱上报开关已打开时，定时上报能谱数据段（稳谱后的能谱）。目前谱仪总共1024道数据（4096字节），由于无线通信链路资源有限，因此采用分段方式进行发送谱数据，每个能谱段至少间隔500ms发送（若有实时数据则插入发送队列优先发送实时数据），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 1、2、4、8、16 | 能谱总段数N（目前N固定取4） |
| 7 | 1 | byte | 0~(N-1) | 当前能谱的段编号（基于0，小于能谱总段数N） |
| 8 | 4096/N | byte[] | ≥0 | 当前能谱段数据。例如若能谱总段数为4，则每段数据长度为1024个字节，段编号与段数据字节范围的对应关系如下： 段编号0：0~1023 段编号1:1024~2047 段编号2: 2048~3071 段编号3: 3072~4095 |

    - 控制命令（0x20）

上位机下发的控制命令，总长度23字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 长度 | 数据 类型 | 取值 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | byte | ≥0 | 参数类型 0x01：重新采集能谱（0个字节，表2中的能谱累积时间变为0） 0x02：设置谱仪高压（4个字节，float，取值范围0~1200） 0x03：谱仪重新刻度（0个字节，表2中的谱仪工作状态变为1） 0x04：清空累积剂量（0个字节，表2中的γ累积剂量变为0） 0x05：气溶胶开关（1个字节，0-关，1-开） 0x06：核素识别灵敏度（1个字节，0-低，1-中，2-高） 调试用： 0x10：设置能谱发送开关（1个字节，byte，0-关，1-开） 0x11：设置能谱分段总数（1个字节，byte，取值1、2、4、8、16） 0x12：设置缓冲区发送时间（2个字节，int，单位ms） 0x13：设置实时数据发送开关（1个字节，byte，0-关，1-开） 0x20：查询剂量率参数（0个字节） 0x21：查询通信传输参数，谱仪返回4个字节，分别为： a）能谱发送开关（1个字节，byte，0-关，1-开） b）能谱分段总数（1个字节，int，取值1、2、4、8、16） c）缓冲区发送时间（2个字节，int，单位ms） |
| 12 | byte[] | ≥0 | 参数数据，不同参数类型对应不同的参数数据，不使用的字段时填0。 |

    - 主机设置剂量率/谱仪上报剂量率参数（0x50）

上位机下发的控制命令，Data区见下表。

Data区数据

| 字节位置 | 字节长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | ≥0 | 参数类型： 0-Labr剂量率参数 1-J302剂量率参数 2-J405剂量率参数 |
| 7 | 1 | byte | ≥0 | 参数点个数N |
| 8 | 4 | float | ≥0 | 第一个剂量率点的CPS |
| 12 | 4 | float | ≥0 | 第一个剂量率点的剂量率（µGy/h） |
|  | … | … | … |  |
|  | 4 | float | ≥0 | 第N个剂量率点的CPS |
|  | 4 | float | ≥0 | 第N个剂量率点的剂量率（µGy/h） |

    - 主机下发模拟谱/谱仪上报模拟谱结果（0x15）

主机下发模拟谱，总长度4106字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4096 | byte[] | ≥0 | 1024道能谱数据，每4个字节表示1道数据 |

谱仪上报模拟谱结果，总长度36字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据 类型 | 取值 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 0~5 | 有效核素个数（无核素时填0） |
| 7 | 1 | byte | ≥0 | 核素1的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 8 | 4 | float | 0~1 | 核素1的置信度，无效时填0 |
|  | … | … | … | … |
| 27 | 1 | byte | ≥0 | 核素5的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 28 | 4 | float | 0~1 | 核素5的置信度，无效时填0 |

    - 主机查询调试数据/谱仪上报调试数据（0x16）

谱仪上报调试数据，总长度50字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据 类型 | 取值 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | int | ≥0 | Labr瞬时cps |
| 10 | 4 | float | ≥0 | Labr均值cps |
| 14 | 4 | float | ≥0 | Labr剂量率（µSv/h） |
| 18 | 4 | int | ≥0 | J302瞬时cps |
| 22 | 4 | float | ≥0 | J302均值cps |
| 26 | 4 | float | ≥0 | J302剂量率（µSv/h） |
| 30 | 4 | int | ≥0 | J405瞬时cps |
| 34 | 4 | float | ≥0 | J405均值cps |
| 38 | 4 | float | ≥0 | J405剂量率（µSv/h） |
| 42 | 4 | float | ≥0 | 综合剂量率（µSv/h） |
| 46 | 1 | byte | 0、1 | J302开关状态 0-关闭 1-打开 |
| 47 | 1 | byte | 0、1、2 | 核素识别灵敏度 0-低 1-中 2-高 |
| 48 | 1 | byte | 0~255 | 特征峰个数m |
| 49 | 4 | float | ≥0 | 特征峰1的道址 |
| 53 | 4 | float | ≥0 | 特征峰1的能量kev |
| 57 | 2 | int | ≥0 | 特征峰1的左边界（道址） |
| 59 | 2 | int | ≥0 | 特征峰1的右边界（道址） |
|  | … | … | … | … |
|  | 4 | float | ≥0 | 特征峰m的道址 |
|  | 4 | float | ≥0 | 特征峰m的能量kev |
|  | 2 | int | ≥0 | 特征峰m的左边界（道址） |
|  | 2 | int | ≥0 | 特征峰m的右边界（道址） |
|  | 1 | byte | 0、1 | 探测器剂量率算法（1个字节，byte） 0：GE函数 1：线性插值 |
|  | 1 | byte | ≥0 | 能谱分组1、2、4、8、16 |

    - 主机查询/设备上报实时数据帧（0x60）

主机查询设备实时数据（DATA区为空），设备收到查询指令后立即上报实时数据帧，总长度90字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据 类型 | 取值 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 0~3 | 谱仪工作状态 0：未开始 1：刻度中 2：刻度成功（刻度时间大概1~2分钟） 3：刻度失败（应提示用户远离放射源并重新刻度，或重新设置高压） |
| 7 | 1 | byte | 0、1 | 气溶胶开关状态（备用） 0-关闭 1-打开 |
| 8 | 4 | int | ≥0 | 探测器CPS |
| 12 | 4 | float | ≥0 | γ剂量率（单位：µSv/h），保留小数点后2位显示 |
| 16 | 4 | float | ≥0 | γ累积剂量（单位：µSv），保留小数点后2位显示 |
| 20 | 4 | int | ≥0 | 能谱累积时间(单位：秒) |
| 24 | 4 | int | ≥0 | J302瞬时 CPS（备用） |
| 28 | 4 | int | ≥0 | J405瞬时CPS（备用） |
| 32 | 4 | float | ≥0 | Labr剂量率（单位：µSv/h）（备用） |
| 36 | 4 | float | ≥0 | J302剂量率（单位：µSv/h）（备用） |
| 40 | 4 | float | ≥0 | J405剂量率（单位：µSv/h）（备用） |
| 44 | 4 | float | 0~1200 | 高压值(单位：V) （调试界面显示） |
| 48 | 4 | int | -100~100 | 温度（单位：℃）（备用） |
| 52 | 4 | float | ≥0 | 增益峰位1（调试界面显示） |
| 56 | 4 | float | ≥0 | 增益峰位2（调试界面显示） |
| 60 | 1 | byte | 0~5 | 有效核素个数（无核素时填0） |
| 61 | 1 | byte | ≥0 | 核素1的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 62 | 4 | float | 0~1 | 核素1的置信度，无效时填0 |
|  | … | … | … | … |
| 81 | 1 | byte | ≥0 | 核素5的编码，编码见第3节，无效时填0 |
| 82 | 4 | float | 0~1 | 核素5的置信度，无效时填0 |

    - 主机查询/设备上报1024道能谱数据帧（0x61）

主机查询设备1024道能谱数据，Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 0—2 | 能谱类型 0：稳谱后能谱 1：原始能谱 2：稳谱后秒谱 |

设备收到查询指令后立即上报1024道能谱数据，总长度4107字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 1 | 能谱类型 0：稳谱后能谱 1：原始能谱 2：稳谱后秒谱 |
| 7 | 4096 | byte[] | ≥0 | 1024道能谱数据，共4096字节，每4个字节为一个uint型道址计数。 |

    - 主机查询/设备上报2048道能谱数据帧（0x62）

主机查询设备2048道能谱数据，Data区见下表。

Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 备用 | 备用，固定取0 |

设备收到查询指令后立即上报2048道能谱数据，总长度8203字节（含帧头帧尾），Data区见下表。

谱仪上报能谱数据的Data区数据

| 字节 位置 | 字节 长度 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | byte | 1 | 固定取0 |
| 7 | 8192 | byte[] | ≥0 | 2048道能谱数据，共8192字节，每4个字节为一个uint型道址计数。 |

  - CRC16算法

    - 算法步骤

基于串行链路Modbus协议的16位CRC校验算法步骤如下：

1）计算多项式，x16+x15+x2+1。x16表示第16位为1，x15表示第15位为1，x2表示第2位为1，则多项式为（1<<16）|（1<<15）|（1<<2）|（1）。

2）根据CRC16的标准选择初值crc；

3）将数据的第一个字节与crc高8位异或；

4）判断最高位，若该位为0则左移一位；若为1则左移一位再与多项式异或。

5）重复第4步骤，待8位全部移位则计算结束。

6）重复将所有输入数据操作完成以上步骤，得到的16位数即为16位CRC校验码

    - 代码实现

1）以下是16位CRC校验算法的c语言代码。

//buf：待校验的字节数组

//len：buf数组的长度

unsigned short CRC(char buf[],int len)

{

int i;

unsigned short pb;

unsigned short crc=0xFFFF;

for(i=0;i<len;++i)

{

unsigned short p=(buf[i]+256)%256;

crc^=p;

for(pb=0;pb<8;++pb)

{

if((crc & 1)!=0)

{

crc>>=1;

crc^=0xA001;

}

else

{

crc>>=1;

}

}

}

return crc;

}

2）以下是16位CRC校验算法的c#语言代码。

// data：待校验的字节数组

//start：待校验的字节数组在data中的起始索引（基于0）

//end：待校验的字节数组在data中的结束索引（基于0）

public static ushort Crc(byte[] data, int start, int end)

{

ushort pb;

ushort crc = 0xFFFF;

for (int i = start; i <= end; ++i)

{

ushort p = (ushort)((data[i] + 256) % 256);

crc ^= p;

for (pb = 0; pb < 8; ++pb)

{

if ((crc & 1) != 0)

{

crc >>= 1;

crc ^= 0xA001;

}

else

{

crc >>= 1;

}

}

}

return crc;

}

- 数据字典

核素编码表

| 核素名 | 编码 |
| --- | --- |
| 未知核素（存在但未能识别） | 0xFF |
| Am241 | 0x01 |
| Ba133 | 0x02 |
| Bi210 | 0x03 |
| Co57 | 0x04 |
| Co58 | 0x05 |
| Co59 | 0x06 |
| Co60 | 0x07 |
| Cs134 | 0x08 |
| Cs137 | 0x09 |
| Eu152 | 0x0A |
| Eu154 | 0x0B |
| Eu155 | 0x0C |
| F18 | 0x0D |
| Ga66 | 0x0E |
| Ga67 | 0x0F |
| Ga68 | 0x10 |
| Ho166m | 0x11 |
| I123 | 0x12 |
| I125 | 0x13 |
| I131 | 0x14 |
| I132 | 0x15 |
| In111 | 0x16 |
| Ir192 | 0x17 |
| K40 | 0x18 |
| La138 | 0x19 |
| Mn54 | 0x1A |
| Mn56 | 0x1B |
| Na22 | 0x1C |
| Np237 | 0x1D |
| Np239 | 0x1E |
| Pb210 | 0x1F |
| Pu239 | 0x20 |
| Ra226 | 0x21 |
| Tl208 | 0x22 |
| Se75 | 0x23 |
| Tc99m | 0x24 |
| Th232 | 0x25 |
| Tl204 | 0x26 |
| Tl208 | 0x27 |
| U233 | 0x28 |
| U235 | 0x29 |
| U238 | 0x2A |
| Xe133 | 0x2B |
| …(可根据需要进行扩展) | … |

| 核素名 | 编码 |
| --- | --- |
| 无核素/本底 | 0x00 |
| Am241 | 0x01 |
| Ba133 | 0x02 |
| Co60 | 0x07 |
| Cs137 | 0x09 |

- 谱仪工作流程

图1 谱仪工作流程图

- 数据实例

1）重新采集能谱（总长度23字节）

上位机发：DD DD 17 00 00 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 98 FF FF

2）设置高压（总长度23字节）

高压：550V（00 80 09 44）

上位机发：DD DD 17 00 00 20 02 00 80 09 44 00 00 00 00 00 00 00 00 BB B5 FF FF

3）谱仪重新刻度（总长度23字节）

上位机发：DD DD 17 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 DA FF FF

4）清空累积剂量（总长度23字节）

上位机发：DD DD 17 00 00 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 9D FF FF

5）打开气溶胶（总长度23字节）

上位机发：DD DD 17 00 00 20 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 DF FF FF

6）查询/上报实时数据帧

上位机发（总长度10字节）：DD DD 0A 00 00 60 FD 75 FF FF

设备回（总长度90字节）：

DD DD 5A 00 00 60 02 00 61 20 00 00 47 7B 88 41 DA F4 37 41 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 7B 88 41 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 7E 09 44 0B 00 00 00 00 00 00 00 E5 62 F9 43 02 07 E9 64 74 3F 09 E8 B5 72 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 1F FF FF

字节说明如下：

谱仪工作状态：刻度完成（02）

瞬时CPS：8289（61 20 00 00）

γ剂量率：17.06019μSv/h（47 7B 88 41）

γ累积剂量：11.49728μSv（DA F4 37 41）

能谱累积时间：17秒（11 00 00 00）

高压：549.9733V（4A 7E 09 44）

增益峰位1：0（00 00 00 00）

增益峰位2：498.7726（E5 62 F9 43）

有效核素个数：2（02）

核素1种类：Co60（07）

核素1置信度：0.9546648（E9 64 74 3F）

核素2种类：Cs137（09）

核素2置信度：0.9480882（E8 B5 72 3F）

CRC：AB 1F

7）查询/上报1024道能谱数据

上位机发（总长度11字节）：DD DD 0B 00 00 61 00 88 D1 FF FF

设备回（总长度4107字节）：能谱数据太大，这里不再列出

8）查询/上报2048道能谱数据

上位机发（总长度11字节）：DD DD 0B 00 00 62 00 88 21 FF FF

设备回（总长度8203字节）：能谱数据太大，这里不再列出