NAS1000

通信协议说明

（TCP）

| 文档名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档类别 |  |  |  |  |  |  |
| 文档说明 |  | NAS1000整机系统对外的通信协议，尽量简洁、实用，禁止涉及系统内部具体动作流程。 |  |  |  |  |
| 修订历史（REVISION HISTORY） |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 |  | 章节 | 类型 | 作者 | 摘要 |
| 1.0 | 20250509 |  | 全部 | 新建 | MCL |  |
| 1.0 | 20250519 |  | 第一章节 | 增加 | MCL | 新增支持功能码的描述 |
| 1.0 | 20251016 |  | 第一章节 | 修改 | MCL | 将Modbus通信方式修改为TCP服务端，端口为8099 |

一、通讯协议内容（寄存器表）

注意事项：

- 通信方式为TCP；

- 端口为8099；

- 系统作为服务端，地址默认为1；（需要修改请在系统操作界面手动修改）

- 暂时支持功能码03H和10H，且每次只能读取一个寄存器；

表1 寄存器指令解析

| 指令名称 | 寄存器号Hex | 数据类型 | 寄存器数量 | 字节长度 | 读/写 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 0x0000 | -- | 1 | 2 | -- | 备用 |
| 工作模式选择 | 0x0002 | 短整型 | 1 | 2 | 读写 | 1=24小时模式；2=6小时模式；3=1小时模式； 可扩展其他模式； |
| 操作选择 | 0x0004 | 短整型 | 1 | 2 | 读写 | 0=停止；1=启动；2=通信检查 |
| 采样器流量设定 | 0x0006 | 短整型 | 1 | 2 | 读写 | 范围：360~1100 m³/h； |
| 采样器实时流量 | 0x0008 | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 范围：360~1100 m³/h； |
| 系统状态 | 0x000A | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 0=停机；1=复位；2=运行；3=故障； |
| 滤膜盒编号 | 0x000C | 短整型 | 2 | 4 | 读 | 放入铅室测量的滤膜盒编号；流程结束时更新 年（1字节）+月（1字节）+日（1字节）+序号（1字节）；例如25050699； |
| 采样器采样时长 | 0x00010 | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 范围：0~1500 min；流程结束时更新 |
| 采样体积 | 0x00012 | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 范围：0~20000 m³；流程结束时更新 |
| 滤膜压片净尘量 | 0x00014 | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 测量结果放大1000倍；范围：0.000~10.000g；流程结束时更新 |
| 滤膜压片厚度 | 0x00016 | 短整型 | 1 | 2 | 读 | 测量结果放大10倍；范围：00.0~50.0g；流程结束时更新 |
| 采样开始时间 | 0x00018 | 短整型 | 3 | 6 | 读 | 启动采样时间；流程结束时更新 年（1字节）+月（1字节）+日（1字节）+时（1字节）+分（1字节）+秒（1字节）；例如25-05-06 12:30:21； |
| 采样结束时间 | 0x0001E | 短整型 | 3 | 6 | 读 | 结束采样时间；流程结束时更新 年（1字节）+月（1字节）+日（1字节）+时（1字节）+分（1字节）+秒（1字节）；例如25-05-06 12:30:21； |

备注：

滤膜盒编号、采样器采样时长、采样体积、滤膜压片净尘量、滤膜压片厚度、采样开始时间、采样结束时间 这几条指令只有在流程正常结束时才会更新，其他时间保持上次的数据。

三、MODBUS-RTU协议通识介绍

MODBUS-RTU通讯协议采用主从应答方式(半双工)，由主机发出指令寻址某一从机，被寻址的从机响应并返回应答信息。

一、通讯格式

1.1 传输格式

信息传输为异步方式，并以字节为单位(LSB先)，在主机和从机之间传递的通讯信息是11位的字格式。

有校验位(奇偶校验)的传输序列：1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位。

无校验位的传输序列：1个起始位、8个数据位、1个停止位。(出厂默认)

1.2 帧格式

一个新的通讯信息帧开始之前，通讯总线应存在不小于3.5字节的间歇时间，通讯开始之后，每两个字节之间应不大于1.5字节的间歇时间。

| 开 始 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC校验码低字节 | CRC校验码高字节 | 结 束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3.5字节间歇时间 | 1字节 | 1字节 | n字节 | 1字节 | 1字节 | ≥3.5字节间歇时间 |

二、通讯信息帧说明

主机寻址某一从机时，与主机发送的地址码相符的从机接收通讯命令，如果CRC校验无误，则执行相应的操作，然后把执行结果(数据)回送给主机，否则返回错误应答信息。

2.1 地址码

地址码是通讯信息帧的第1个字节，从1到247。每个从机应该有总线内唯一的地址码，只有与主机发送的地址码相符的从机才能响应并回送信息。

2.2 功能码

功能码是通讯信息帧的第2个字节。主机寻址某一从机时，通过功能码告诉从机执行什么操作。从机返回的功能码与主机发送的功能码一致表明从机已正确执行了相关操作。从机支持以下功能码：

| 功能码(十六进制) | 定 义 | 操 作 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读寄存器(R) | 读取一个或多个连续的寄存器数据 |
| 10H | 写寄存器(W) | 把n个16位二进制数据写入n个连续的寄存器 |
| 01H | 读单个寄存器(R) | 无寄存器数量和字节数，其他格式和03H指令一致，响应指令和请求指令一致。建议直接使用03H指令。 |
| 06H | 写单个寄存器(W) | 无寄存器数量和字节数，其他格式和10H指令一致，响应指令和请求指令一致。建议直接使用10H指令。 |

2.3 数据区

数据区的长度和内容随功能码不同而不同，用于主机和从机以读写寄存器的方式进行数据交换。产品使用说明书中给出了具体的通讯信息表。

2.4 CRC校验码 （ModBus CRC）

CRC校验码高字节是通讯信息帧的最后一个字节。

CRC校验码由主机计算，放置于发送信息帧的尾部。从机再重新计算接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC与接收到的CRC是否一致，如果不一致，则表明出错。CRC计算只用到了8个数据位，计算方法如下：

①　预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1)，称此寄存器为CRC寄存器；

②　把第一个8位二进制数据(通讯信息帧的第1个字节)与16位CRC寄存器的低8位相异或，结果放于CRC寄存器；

③　把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)并用0填补最高位，检查右移后的移出位；

④　如果移出位为0：重复第③步(再次右移一位)；

如果移出位为1：CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或；

⑤　重复步骤③和④，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

⑥　重复步骤②到步骤⑤，进行通讯信息帧下一个字节的处理；

⑦　将该通讯信息帧所有字节(不包括CRC校验码高、低字节)按上述步骤计算完成后，CRC寄存器内容即为CRC校验码。

功能码说明

功能码03H：读寄存器数据

例1：主机要读取从机地址为01H，起始寄存器地址为0FH的1个寄存器数据。

主机发送：01 03 00 0F 00 01 B4 09

| 主机发送 |  | 发送的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 01H |
| 功能码 |  | 03H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 0FH |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |
| CRC校验码 | 低字节 | B4H |
|  | 高字节 | 09H |

如果从机0FH寄存器的数据为1388H，从机返回：01 03 02 13 88 B5 12

| 从机返回 |  | 返回的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 01H |
| 功能码 |  | 03H |
| 返回数据的字节数 |  | 02H |
| 0FH寄存器数据 | 高字节 | 13H |
|  | 低字节 | 88H |
| CRC校验码 | 低字节 | B5H |
|  | 高字节 | 12H |

例2：主机要读取从机地址为05H，起始寄存器地址为14H的3个寄存器数据。

主机发送：05 03 00 14 00 03 44 4B

| 主机发送 |  | 发送的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 05H |
| 功能码 |  | 03H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 14H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 03H |
| CRC校验码 | 低字节 | 44H |
|  | 高字节 | 4BH |

如果从机14H、15H、16H寄存器的数据分别为0898H、0896H、089CH。

从机返回：05 03 06 08 98 08 96 08 9C D6 C4

| 从机返回 |  | 返回的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 05H |
| 功能码 |  | 03H |
| 返回数据的字节数 |  | 06H |
| 14H寄存器数据 | 高字节 | 08H |
|  | 低字节 | 98H |
| 15H寄存器数据 | 高字节 | 08H |
|  | 低字节 | 96H |
| 16H寄存器数据 | 高字节 | 08H |
|  | 低字节 | 9CH |
| CRC校验码 | 低字节 | D6H |
|  | 高字节 | C4H |

功能码10H：写寄存器

例1：主机要把数据0014H写入从机地址为01H，起始寄存器地址为01H的1个寄存器中。

主机发送：01 10 00 01 00 01 02 00 14 A7 8E

| 主机发送 |  | 发送的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 01H |
| 功能码 |  | 10H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |
| 写入数据的字节数 |  | 02H |
| 01H寄存器待写入数据 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 14H |
| CRC校验码 | 低字节 | A7H |
|  | 高字节 | 8EH |

如果从机正确执行了相关操作，从机返回：01 10 00 01 00 01 50 09

| 从机返回 |  | 返回的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 01H |
| 功能码 |  | 10H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |
| CRC校验码 | 低字节 | 50H |
|  | 高字节 | 09H |

例2：主机要把数据0000H、1388H、000AH保存到从机地址为02H，起始寄存器地址为03H的3个寄存器中。主机发送：02 10 00 03 00 03 06 00 00 13 88 00 0A 17 E5

| 主机发送 |  | 发送的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 02H |
| 功能码 |  | 10H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 03H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 03H |
| 写入数据的字节数 |  | 06H |
| 03H寄存器待写入数据 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 00H |
| 04H寄存器待写入数据 | 高字节 | 13H |
|  | 低字节 | 88H |
| 05H寄存器待写入数据 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 0AH |
| CRC校验码 | 低字节 | 17H |
|  | 高字节 | E5H |

如果从机正确执行了相关操作，从机返回：02 10 00 03 00 03 70 3B

| 从机返回 |  | 返回的信息 |
| --- | --- | --- |
| 地址码 |  | 02H |
| 功能码 |  | 10H |
| 起始寄存器地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 03H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 03H |
| CRC校验码 | 低字节 | 70H |
|  | 高字节 | 3BH |

设备特性表

在下表中，列出了MODBUS通讯协议的参数定义。表格中包含六列，从这六列中可以检索到下列信息。

MODBUS参数定义

| 列 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标签名称 | 变量描述 |
| 2 | 寄存器号 | 变量所属寄存器编号，每个寄存器包含两个字节 |
| 3 | 数据类型 | 寄存器中存放的数据类型 |
| 4 | 寄存器数量 | 寄存器个数 |
| 5 | 字节长度 | 每个寄存器包含2个字节 |
| 6 | 读写（R/W） | 读或写操作（R/W=读或写；R=读） |
| 7 | 描述 | 对变量进行简单描述 |